全自动酶标仪



酶标仪是酶联免疫吸附试验的专用仪器，经由不同固定波长的滤光片，可以检测340~750 nm光的吸收值。广泛地应用于生物学、农业科学、食品和环境科学的应用研究。如蛋白质浓度测定、细胞增殖、凋亡测试，酶动力学，测试药物解离代谢测试等。

**产品优势：**

1. **标配5组滤光片**

标配405、450、492、562、630 nm滤光片，最多可配置8组滤光片，满足多种实际应用需求。

1. **长寿命光源**

采用6 V 10 W卤素灯作为光源，寿命可达2000 h。

1. **单双波长检测**

用户可选择进行单波长、双波长检测，读板高效、迅速。

1. **振板功能**

支持振板功能，可根据使用需要设置振板时间和速度。

1. **自动校准算法**

支持开机自检，支持自动校准、定位算法，检测数据更加精准可靠。

1. **内置式工作台**

用自主研发的安卓系统，96孔可视化布板，可独立完成样品的检测和分析，包括吸光度分析、定量分析、定性分析、质控分析等，操作简便，无需额外配置电脑，占地空间小。

1. **10.1英寸液晶彩色触摸屏**

超大尺寸液晶彩色触摸屏，戴手套不影响操作，操作体验好。

1. **数据导出分析**

可存储约 200板检测程序和10 万板检测数据，可通过USB接口以96孔可视化布板方式输出检测结果。

1. **布局合理**

设计合理，无需拆开机身即可更换光源或滤光片，维护方便。

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 全自动酶标仪 |
| 产品型号 | PRESA-96 |
| 操作方式 | 10.1英寸彩色液晶触摸屏 |
| 操作系统 | 自研安卓系统，内置式工作台，无需连接电脑 |
| 测量系统 | 8通道 |
| 光源 | 6 V 10 W卤素灯，寿命可达2000 h |
| 波长范围 | 340~750 nm  |
| ⋆滤光片 | 标配5块滤光片：405、450、492、562、630 nm，另可选配340~750 nm波长滤光片，最多8片 |
| 滤光片半波带宽 | 8±2 nm |
| 吸光度范围 | 0~4 A |
| 分辨率 | 0.001 A |
| 准确性（405nm) | ±1%（0~3 A）；±2%（3~4 A） |
| 精确性（405nm) | CV≤0.2%（0~3 A）；CV≤1.0%（3~4 A） |
| 单双波长检测 | 支持 |
| ⋆振板功能 | 支持 |
| 测量速度 | 快速测量模式：<6 s 标准测量模式：单波长＜15 s，双波长＜28 s |
| 检测功能 | 吸光度检测、定性检测、定量检测、动力学检测 |
| 内存 | 可存储约200板检测程序和10万板检测数据 |
| 接口 | USB接口 |
| 电源 | AC 220~240 V，50~60 Hz |
| 外形尺寸（W×D×H）  | 294×455×251 mm |
| 净重 | 15 kg |
| 功率 | 60 W |